Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag)

Szybki test do jakościowego wykrywania antygenów nowego koronawirusa SARS-CoV-2
z wymazu z gardła i nosa.
Wyłącznie do profesjonalnej diagnostyki in vitro.

Przeznaczenie
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) jest szybkim testem immunologicznym wykonywany metodą chromatograficzną do jakościowego wykrywania nowego koronawirusa SARS-CoV-2 z wydzielin z gardła i nosa.

Zasada działania
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) jest używany do wykrywania antygenów SARS-CoV-2. Powlekane monoklonalne przeciwciała Anty-SARS-CoV-2 w pasku testowym są pokryte koloidalnym złotem. Podczas testowania, próbka reaguje z przeciwciałami
Anty-SARS-CoV-2 pokrywającymi pasek testowy. Następnie mieszanina przemieszcza się w górę na membranę chromatograficzną poprzez działanie kapilarne i reaguje z innymi monoklonalnymi przeciwciałami Anty-SARS-CoV-2. Tak utworzony kompleks jest przechwytywany w obszarze testowania i tworzy kolorową linię.

Środki ostrożności
- Wyłącznie do diagnostyki in vitro. Nie używać po upływie daty ważności.
- Test powinien pozostać w zamkniętym opakowaniu aż do momentu użycia.
- Ze wszystkimi próbkami należy się obchodzić tak, jakby zawierały czynnik zakaźny.
  Należy przestrzegać ustalonych środków ostrożności dotyczących zagrożeń mikrobiologicznych podczas całej procedury i postępować zgodnie ze standardowymi procedurami utylizacji próbek.
- Podczas badania próbek należy nosić odzież ochronną, taką jak płaszcze laboratoryjne, rękawice jednorazowe i okulary ochronne.
- Zużyty pasek testowy należy wyrzucić zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
- Wilgotność i temperatura mogą mieć negatywny wpływ na wyniki.

Przechowywanie i stabilność
Zestaw może być przechowywany w temperaturze pokojowej lub w lodówce (2-30°C). Pasek testowy jest stabilny do daty ważności wydrukowanej na zapieczętowanej torebce. Pasek testowy musi pozostać w zamkniętym opakowaniu do momentu użycia. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie używać po upływie terminu ważności. Stabilność zestawu w tych warunkach przechowywania wynosi
18 miesięcy.

Pobranie i przygotowanie próbki
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) może być przeprowadzony
z wykorzystaniem wydzieliny z gardła i nosa.
- Wydzieliny z gardła: Należy włożyć sterylną wymazówkę do gardła. Delikatnie zebrać wydzielinę wokół ściany gardła.
- Wydzieliny z nosa: Należy włożyć sterylną wymazówkę głęboko do jamy nosowej. Delikatnie obracaj wacikiem o ścianę jamy nosowej kilka razy. Zwilżyć wymazówkę najbardziej jak to możliwe.
- Pobrać 0.5ml buforu testowego i umieścić w probówce do pobierania próbek. Włóż wymazówkę do probówki i ściśnij elastyczną ścianę probówki razem z końcówką wymazówki i wycisnąć próbkę z jej główki . Upewnij się, że próbka została wystarczająco rozpuszczona w buforze testowym. Zakręć końcówkę na probówkę z próbką.

Badanie powinno być wykonane niezwłocznie w ciągu 2 godzin od przygotowania próbki. Jeśli badanie nie mogło być przeprowadzone natychmiast, przygotowaną próbkę należy przechowywać nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C lub 7 dni w temperaturze -20°C.
Przed badaniem należy doprowadzić próbki do temperatury pokojowej. Zamrożone próbki muszą być całkowicie rozmrożone i dobrze wymieszane przed badaniem. Próbki nie powinny być zamrażane i rozmrażane więcej niż dwa razy. Jeżeli próbki mają być wysłane, powinny być zapakowane zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi transportu czynników etiologicznych.

Elementy
Materiały dostarczane
1. Saszetka zawierająca test kasetkowy i desykant.
2. Bufor
3. Sterylna wymazówka i probówka na próbki
4. Instrukcja obsługi

Materiały wymagane, ale nie dostarczane
1. Pojemnik do pobierania próbek
2. Minutnik

Procedura testowa

Przed badaniem należy doprowadzić próbki i wszystkie elementy zestawu testowego do temperatury pokojowej (15-30°C ).
1. Po doprowadzeniu saszetki do temperatury pokojowej należy wyjąć kasetkę testową z saszetki
i użyć jej najszybciej jak to tylko możliwe.
2. Umieścić kasetkę na czystej i płaskiej powierzchni. Obrócić probówkę z próbką do góry nogami, dodać 3 krople przygotowanej próbki do okienka testowego (S) i ustawić minutnik.
Patrz ilustracja poniżej.

3. Zaczekaj do pojawienia się kolorowych linii. Odczytaj wyniki po 10 minutach. Nie należy odczytywać wyniku po 15 minutach.

Interpretacja wyników

Pozytywny (+): Pojawią się dwie zabarwione linie. Jedna linia zawsze powinna się pojawić w obszarze kontrolnym (C) a druga powinna pojawić się w obszarze testowym (T).
*UWAGA: Intensywność koloru w regionach linii testowej może się różnić w zależności od stężenia SARS-CoV-2 obecnego w próbce. W związku z tym, każdy odcień koloru w regionie linii testowej powinien być uważany za pozytywny i jako taki odnotowany.
Negatywny (-): Pojawi się tylko jedna kolorowa linia w obszarze kontrolnym (C). Nie pojawi się żadna linia w obszarze testowym (T).
Nieprawidłowy: Nie pojawia się linia w obszarze kontrolnym (C). Niewystarczająca objętość próbki lub niewłaściwe techniki proceduralne są najbardziej prawdopodobnymi przyczynami nieprawidłowego pojawiania się linii kontrolnej. Należy dokonać przeglądu procedury i powtórzyć badanie z nową próbką. Jeżeli problem się utrzymuje, należy natychmiast przerwać stosowanie zestawu do badań i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Kontrola jakości
Test obejmuje wewnętrzne kontrole proceduralne. Kolorowa linia występująca w obszarze kontrolnym (C) jest wewnętrzną kontrolą proceduralną. Potwierdza ona wystarczającą objętość próbki i prawidłową technikę proceduralną. Normy kontrolne nie są dostarczane wraz z tym zestawem; jednakże zaleca się, aby badania pozytywne i negatywne były sprawdzane w ramach dobrej praktyki laboratoryjnej, służącej do potwierdzania procedury badania oraz do weryfikacji prawidłowego wykonania badania.
Ograniczenia
1. Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 AG) służy wyłącznie do diagnostyki
   in vitro. Test powinien być użyty tylko do wykrycia antygenów SARS-CoV-2 z wymazu
   z gardła i nosa.
2. Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 AG) wskaże tylko obecność wirusa SARS-CoV-2 w próbce i nie powinien być stosowany jako jedyne kryterium diagnozy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
3. Wyniki uzyskane od pacjentów z immunosupresją powinny być ostrożnie interpretowane.
4. Jeśli objawy występują, podczas gdy wynik szybkiego testu antygenowego COVID-19 jest negatywny lub niereaktywny, zaleca się ponowienie testu w ciągu najbliższych kilku dni lub przy użyciu alternatywnego testu jak na przykład PCR.
5. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych testów diagnostycznych, wszystkie wyniki muszą być interpretowane włącznie z innymi informacjami klinicznymi które są dostępne dla lekarza.
6. Jeśli wynik testu jest negatywny i objawy nadal występują, dodatkowo zaleca się przeprowadzenia badać z wykorzystaniem innych metod klinicznych. Wynik negatywny
   w żadnym wypadku nie wyklucza możliwości zakażenia COVID-19.
7. Potencjalne oddziaływanie szczepionek, leków antywirusowych, antybiotyków, leków chemioterapeutycznych lub immunosupresyjnych nie było oceniane w teście.
8. Ze względu na nieodłączne różnice w metodologii, zaleca się, aby przed przejściem z jednej technologii na drugą przeprowadzić badania korelacji metod w celu kwalifikacji różnic technologicznych. Nie należy oczekiwać stuprocentowej zgodności wyników z uwagi na różnice między technologiami.
9. Wynik został ustalony jedynie dla typów próbek wymienionych w dziale „Przeznaczenie”. Inne rodzaje próbek nie zostały ocenione i nie powinny być używane z tym testem.

Charakterystyka wydajności
Czułość, swoistość i dokładność
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) został porównany z komercyjnym	odpowiednikiem PCR. Rezultat wykazał względną czułość i swoistość:

Metoda		PCR		Wszystkie wyniki
Szybki test antygenowy SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag)	Wyniki	Pozytywne	Negatywne
	Pozytywne	87	0	87
	Negatywne	4	300	304
Wszystkie wyniki		60	300	391

Względna czułość: 95.60% (95% CI: 88.89% ~ 98.63%)
Względna swoistość: 100% (95% CI: 98.78 ~ 100%)
Dokładność: 98.98% (95% CI: 97.30% ~ 99.70%)

2. Limit wykrywalności (LOD)
Badana była granica wykrywalności szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag). LOD testu na białko N SARS-CoV-2 wynosi około 0.2-0.5ng/ml. LOD testu na wirusa SARS-CoV-2 (inaktywowanego) wynosi około 2-5X102 TCID 50/ml.

Stężenie	Pozytywny/Wynik	Wskaźnik zgodności
0.5 ng/mL białka N	100/100	100%
5x102 TCID 50/ml	100/100	100%

3. Reaktywność krzyżowa:
Szybki test na antygen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) jest powiązany z panelem białek innych rekombinowanych antygenów ludzkiego koronawirusa i innych względnych wirusów z objawami oddechowymi. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli.

Substancja	Stężenie	Wynik
Białko N SARS-CoV-2	0.001 µg/mL	Pozytywny
Białko N SARS-CoV	1 µg/mL	Negatywny
Białko N MERS-CoV	1 µg/mL	Negatywny
Białko N HCoV-NL63	1 µg/mL	Negatywny
Białko N HCoV-229E	1 µg/mL	Negatywny
Białko N HCoV-HKU1	1 µg/mL	Negatywny
Wirus parainfluenzy	1X105TCID50/mL	Negatywny
Wirus grypy typu A	1X105TCID50/mL	Negatywny
Wirus grypy typu B	1X105TCID50/mL	Negatywny
Chlamydofilia zapalenia płuc	1X105TCID50/mL	Negatywny
Adenowirus	1X105TCID50/mL	Negatywny
Mycoplasma pneumoniae	1X105TCID50/mL	Negatywny
Syncytialny wirus oddechowy	1X105TCID50/mL	Negatywny

4. Substancje zakłócające:
Następujące związki zostały zbadane przy użyciu szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2
(COVID-19 Ag) i nie zaobserwowano żadnych interferencji.

Substancja	Stężenie	Wynik
Interferon alfa	3 milliony IU	Brak interferencji
Oczyszczona mucyna	1000 ng/mL	Brak interferencji

Precyzja

Precyzja wewnątrzseryjna
Wewnątrzseryjna precyzja została oznaczona przy użyciu 15 powtórzeń dwóch próbek: ujemnej
i dodatniej zawierającej białko N (1ng/ml). Próbki zostały prawidłowo zidentyfikowane >99% czasu.

Precyzja międzyseryjna
Dokładność międzyseryjna została oznaczona za pomocą 15 niezależnych oznaczeń na tych samych dwóch próbkach: ujemnej i dodatniej zawierającej białko N (1ng/ml). Na tych próbkach przetestowano trzy różne partie szybkiego testu antygenu SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag).
Próbki zostały prawidłowo zidentyfikowane >99% czasu.

UWAGI
1.Wyłącznie do diagnostyki in-vitro.
2.Nie wolno używać zestawu po upływie terminu ważności.
3.Nie wolno mieszać składników z zestawów o różnych numerach partii.
4.Unikać skażenia mikrobiologicznego odczynników.
5.Używać testu jak najszybciej po otwarciu, aby chronić go przed wilgocią.