Szybki Test COVID-19 IgG/IgM (Krew pełna/surowica/osocze)

Szybki test do jakościowego wykrywania przeciwciał (IgG oraz IgM) nowego koronawirusa COVID-19 w krwi pełnej, surowicy oraz osoczu.
Tylko do profesjonalnej diagnostyki in vitro.

PRZEZNACZENIE
Szybki Test COVID-19 IgG/IgM (Krew pełna/surowica/osocze) to szybki test immunologiczny
metodą chromatograficzną do jakościowego wykrywania przeciwciał (IgG oraz IgM) wirusa COVID-19 w krwi pełnej, surowicy lub osoczu.

ZASADA DZIAŁANIA
Test paskowy COVID-19 IgG/IgM służy do wykrywania przeciwciał IgG oraz IgM przeciwko wirusowi COVID-19. Przeciwciała przeciwko-ludzkiemu IgG oraz IgM są powlekane oddzielnie
w obszarze 1 i 2 linii testowej. Podczas badania próbka reaguje z cząsteczkami anty-COVID-19 skoniugowanymi z cząsteczkami złota koloidalnego na pasku testowym. Następnie mieszanina migruje w górę na membranie chromatograficznie na zasadzie działania sił kapilarnych i reaguje
z anty-ludzkim IgG oraz anty-ludzkim IgM.
Tak utworzony kompleks jest wychwytywany w obszarze 1 i/lub 2 tworząc kolorową linię.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
- Tylko do diagnostycznego użytku in vitro. Nie używać po dacie przydatności do użytku.
- Test powinien pozostać w zamkniętej saszetce do momentu użycia.
- Należy obchodzić się ze wszystkimi próbkami tak jakby zawierały materiał zakaźny.
Należy zachować środki ostrożności przeciwko zagrożeniom mikrobiologicznym w trakcie wykonywania procedury testowej i stosować się do standardowych procedur odpowiedniej utylizacji próbek.
- Należy używać ubrań ochronnych tj. fartuchy, jednorazowe rękawiczki oraz ochrona oczu podczas pracy z próbką.
- Zużyty test należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Wilgotność i temperatura może niekorzystnie wpływać na wynik.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ
Zestaw testowy może być przechowywany w temperaturze pokojowej lub chłodzony (2-30ºC). Test jest stabilny do upłynięcia daty ważności nadrukowanej na saszetce testowej. Test musi pozostać w zamkniętej saszetce do momentu użycia. NIE ZAMRAŻAĆ. Nie używać po upływie daty przydatności.

POBRANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBKI
- Szybki Test COVID-19 IgG/IgM (Krew pełna/surowica/osocze) może być przeprowadzony z krwi pełnej.
- Zarówno krew pełna z opuszka palca jak i krew pełna z wkłucia żylnego mogą być użyte.
  - Pobranie krwi pełnej z opuszka palca:
    - Umyć ręce pacjenta mydłem i ciepłą wodą lub przemyć wacikiem nasączonym alkoholem. Pozostawić do wyschnięcia.
    - Masować rękę od dołu do palca serdecznego lub środkowego, unikając dotykania miejsca wkłucia.
    - Przekłuć skórę sterylną lancetą. Wytrzeć pierwszą krew.
    - Lekko masować rękę od nadgarstka do dłoni do palca, aby uformować okrągłą kroplę krwi w miejscu wkłucia.
    - Dodać próbkę do okienka testowego za pomocą kroplomierza lub mikropipety odmierzając 10 µl . Kroplomierz w zestawie odmierza ok. 10 µl na jedną kropli krwi nawet jeżeli zassana jest większa ilość krwi.
- Chcąc wykorzystać w badaniu surowicę lub osocze należy je możliwie szybko oddzielić z krwi, w celu uniknięcia hemolizy. Należy używać tylko czystych, niehemolizowanych próbek.
- Test powinien zostać wykonany natychmiast po pobraniu próbki. Nie należy zostawiać próbek w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas. Krew pełna pobrana z wkłucia żylnego może być przechowywana w temperaturze 2-8ºC jeżeli test zostanie przeprowadzony w ciągu dwóch dni od pobrania próbki. W przypadku przechowywania długoterminowego należy przechowywać próbki w temperaturze poniżej -20ºC Krew pełna pobrana z opuszka palca powinna zostać przetestowana natychmiast.
- Wszystkie testowane próbki należy doprowadzić do temperatury pokojowej. Zamrożone próbki muszą zostać całkowicie rozmrożone i dobrze wymieszane przed testowaniem. Próbki nie powinny być mrożone i rozmrażane ponownie więcej niż 3 razy.
- Jeżeli próbki należy przetransportować, powinny być one spakowane zgodnie z lokalnymi wytycznymi przewożenia odczynników etiologicznych.

MATERIAŁY
Dostarczane materiały:
1) Kasetka testowa
2) Jednorazowy kroplomierz
3) Bufor
4) Lanceta
5) Wacik z jodyną
6) Instrukcja obsługi

Materiały wymagane, ale niedostarczane:
1) Pojemnik na próbkę
2) Wirówka (tylko dla próbek z osocza)
3) Stoper

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Należy doprowadzić kasetkę testową, próbkę, bufor oraz/lub inne elementy do temperatury pokojowej (15-30ºC) przed testowaniem.
1. Doprowadzić saszetkę z testem do temperatury pokojowej przed otwarciem. Wyjąć test z saszetki i użyć go możliwie jak najszybciej po otwarciu.
2. Umieść test na czystej i płaskiej powierzchni.
Dla próbek z surowicy lub osocza:
Trzymać kroplomierz pionowo, pobrać próbkę do narysowanej kreski (ok. 10 µl ) i dodać próbkę do okienka testowego (S), następnie należy natychmiast dodać 2 krople buforu (ok.90 µl ) do okienka testowego (S) i włączyć stoper. Patrz ilustracja poniżej. Należy unikać bąbelków powietrza
w okienku testowym (S).

Dla próbek z krwi pełnej (z opuszka palca/wkłucia żylnego):
Z użyciem kroplomierza:
Trzymać kroplomierz pionowo, pobrać próbkę ok. 0.5-1cm nad narysowaną kreskę, dodać jedną kroplę krwi pełnej (ok. 10 µl ) do okienka testowego (S), następnie należy natychmiast dodać
2 krople buforu (ok.90 µl ) do okienka testowego (S) i włączyć stoper. Patrz ilustracja poniżej.
Z użyciem mikropipety:
Pobrać i dodać 10 µl do okienka testowego (S), następnie należy natychmiast dodać 3 krople buforu (ok.90 µl ) do okienka testowego (S) i włączyć stoper.
Patrz ilustracja poniżej.

3. Zaczekać do pojawienia się kolorowych linii. Zinterpretować wyniki po 10 minutach.
Nie należy interpretować wyników po upływie 15 minut.

INTERPRETACJA WYNIKÓW

POZYTYWNY IgG: Pojawia się kolorowa linia w obszarze kontrolnym (C) oraz kolorowa linia w obszarze 2 (IgG). Wynik jest pozytywny na IgG COVID-19 i prawdopodobnie świadczy o zakażeniu COVID-19 w przeszłości.

POZYTYWNY IgM: Pojawia się kolorowa linia w obszarze kontrolnym (C) oraz kolorowa linia w obszarze 1 (IgM). Wynik jest pozytywny na specyficzne przeciwciała wirusa
COVID-19 i wskazuje na pierwotne zakażenie.

POZYTYWNE IgG oraz IgM: Pojawia się kolorowa linia w obszarze kontrolnym (C)
oraz powinny pojawić się dwie kolorowe linie w obszarach 1 i 2 (IgG i IgM).
Kolory intensywności linii nie muszą się zgadzać. Wynik jest pozytywny na przeciwciała IgG
i IgM oraz wskazuje na wtórne zakażenie.

* UWAGA: Intensywność koloru linii w obszarach 1 i 2 może się różnic, jest to spowodowane stężeniem przeciwciał COVID-19 w danej próbce. Każdy odcień kolorowej linii w obszarach 1 oraz 2 (IgG lub/i IgM) powinien być uznany za wynik pozytywny.

NEGATYWNY: Pojawia się kolorowa linia w obszarze kontrolnym (C). Nie pojawia się żadna linia w obszarze 1 lub 2 (IgG lub IgM).

NIEPRAWIDŁOWY: Kolorowa linia w obszarze kontrolnym (C) nie pojawia się. Powodem nieprawidłowego zachowania linii kontrolnej (C) jest prawdopodobnie: dodanie niewystarczającej ilości buforu lub nieprawidłowe wykonanie procedury testowej. Należy dokładnie przeczytać procedurę wykonania testu i ponownie wykonać test na nowym zestawie testowym. Jeżeli problem nadal występuje należy zaprzestać używania testu i skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

KONTROLA JAKOŚCI
Ten test posiada wewnętrzną kontrolę proceduralną, jest nią kolorowa linia pojawiająca się w obszarze kontrolnym (C). Potwierdza ona wystarczającą objętość próbki i poprawne wykonanie procedury testowej. Standardy kontrolne nie są dostarczane z tym zestawem; jednakże zaleca się, aby potwierdzić prawidłowe uzyskanie wyników pozytywnych oraz negatywnych w ramach dobrej praktyki laboratoryjnej.

OGRANICZENIA
1. Szybki Test COVID-19 IgG/IgM (Krew pełna/surowica/osocze) jest przeznaczony tylko do diagnostyki in vitro. Test powinien być użyty tylko do wykrywania przeciwciał (IgG oraz IgM) COVID-19 w krwi pełnej, surowicy lub osoczu.
2. Szybki Test COVID-19 IgG/IgM (Krew pełna/surowica/osocze) wykrywa tylko obecność IgG/IgM COVID-19 w danej próbce i nie powinien być używany jako jedyna diagnoza zakażenia COVID-19.
3. We wczesnych etapach gorączkowych stężenie IgM anty-COVID-19 może znajdować się poniżej wykrywalnego poziomu.
4. Ciągła obecność lub brak przeciwciał nie może być użyta jako wskaźnik powodzenia lub niepowodzenia terapii.
5. Wyniki pacjentów z immunosupresją powinny być uważnie interpretowane.
6. Jeżeli symptomy się utrzymują, a wynik Szybkiego Testu był negatywny lub niereaktywny, zaleca się ponowne pobranie próbki pacjenta po kilku dniach lub przetestować próbkę alternatywnymi metodami tj. PCR, ELISA.
Wynik negatywny nie wyklucza możliwości zakażenia COVID-19.
7. Tak jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych, należy interpretować wyniki razem ze wszystkimi dostępnymi informacjami klinicznymi o pacjencie.

OCZEKIWANE WARTOŚCI
Zgodnie z wytycznymi Chińskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczącymi diagnostyki i leczenia COVID-19, pierwotne zakażenie COVID-19 charakteryzuje się obecnością wykrywalnych przeciwciał IgM 3-5 dni po wystąpieniu zakażenia. Wtórne zakażenie COVID-19 charakteryzuje się podwyższeniem poziomu IgG swoistych dla COVID-19. W większości przypadków towarzyszy temu podwyższony poziom IgM. Część testów COVID-19 IgG/IgM została porównana
z klinicznymi pacjentami, u których potwierdzono COVID-19 przez PCR i tomografią komputerową, wykazując czułość na poziomie 70% dla IgM w pierwotnym zakażeniu. i >99,0% dla IgG w zakażeniu wtórnym.

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI
Czułość, swoistość i dokładność kliniczna
COVID-19 IgG/IgM
Część testów COVID-19 IgG/IgM została oceniona na podstawie próbek pobranych z populacji osób objawowych i bezobjawowych. Wyniki potwierdzono poprzez PCR.

Szybki test COVID-19
Infekcja COVID-19	Wynik	IgM	IgG
Infekcja pierwotna / (5-10 dni)	Pozytywny	7	2
	Negatywny	3	8
	Suma	17	17
	Czułość względna	70%	20%
Infekcja wtórna / (11-28 dni)	Pozytywny	34	36
	Negatywny	0	0
	Suma	36	36
	Czułość względna	94.4%	>99.0%
Infekcja / nie-COVID-19	Pozytywny	0	0
	Negatywny	120	120
	Suma	120	120
	Czułość względna	>99.0%	>99.0%

DOKŁADNOŚĆ
Precyzja w obrębie badania
Wewnątrzseryjna precyzja została określona przy użyciu 15 powtórzeń czterech próbek: negatywna, IgG pozytywna, IgM pozytywna i IgG/IgM podwójnie pozytywnej. Próbki zostały prawidłowo zidentyfikowane >99% przypadków.

Precyzja pomiędzy badaniami
Dokładność międzyseryjna została określona za pomocą 15 niezależnych testów na tych samych czterech próbkach: negatywna, IgG pozytywna, IgM pozytywna i IgG/IgM podwójnie pozytywna. Trzy różne partie Szybkiego Testu COVID-19 IgG/IgM (krew pełna/surowica/osocze) zostały przetestowane przy użyciu tych próbek. Próbki były prawidłowe zidentyfikowane >99% przypadków.